Pińczów dnia, 1.08.2014 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Modyfikacja SIWZ

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY:  ZOZ/ZP/8/07/2014 - Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, usprawniających obsługę pacjenta w ZOZ w Pińczowie.

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 31.07.2014 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 31.07.2014 r.

- Pytanie:

- Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, 6. Stacja diagnostyczna uniwersalna z oprogramowaniem, pkt 6.5

- Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym punkcie monitorów diagnostycznych, których kąt widzenia w pionie i poziomie wynosi 170o / 170o ?

- Uzasadnienie:

- Oferowana przez nas wartość jest standardem w tej klasie monitorów do radiografii ogólnej. Wymaganie wartości wyższych nie ma uzasadnienia merytorycznego, a jedynie ogranicza konkurencję do nielicznych dostawców, którzy w swoich dokumentach deklarują wyższą wartość tego parametru. Z punktu widzenia praktycznego wartość tego kąta nie ma znaczenia w diagnostyce obrazów rentgenowskich. W prawidłowo skonfigurowanej stacji diagnostycznej kąt patrzenia na monitor podczas oceny zdjęć nie powinien przekraczać kąta zaledwie 45o / 45o .

Odp: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym punkcie monitorów diagnostycznych, których kąt widzenia w pionie i poziomie wynosi 170o / 170o

- Pytanie:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, 6. Stacja diagnostyczna uniwersalna z oprogramowaniem, pkt 6.5

W punkcie 6.5 Zamawiający wymaga:

,,Certyfikat CE (dołączyć do oferty). Gwarancja 36 miesięcy – wymogi odnośnie gwarancji certyfikatów i serwisu identyczne jak w przypadku komputerów stacjonarnych opisanego w rozdziale VI”

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę brzmienia zapisu na:

,,Gwarancja min. 36 miesięcy. Serwis świadczony przez producenta sprzętu lub przez firmę posiadającą autoryzację producenta. Do oferty dołączyć Deklarację Zgodności CE, Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych”

Uzasadnienie:

Większość wymogów odnośnie komputerów stacjonarnych w rozdziale VI jest nie do spełnienia przez żadnego producenta monitorów diagnostycznych”.

Odp: Tak, Zamawiający zgadza się na zmianę brzmienia zapisu.

Załącznik nr 1 do SIWZ Rozdział X pkt. 2 ppkt. 6.5 zmienia swoje brzmienie na ,,Para monitorów medycznych diagnostycznych o minimalnych parametrach:	 
- monitory monochromatyczne fabrycznie parowane	
- klasa min. 2MP (1600x1200)	
- przekątna min. 21”	
- kontrast min. 1350:1	
- jasność min. 1750 cd/m2	
- kąty widzenia 176°/176°	
- podświetlenie LED	
- pamięć wewnętrzna LUT  min. 10bit	
- przedni panel ochronny zabezpieczający ekran monitora przed uszkodzeniami mechanicznymi.	
- możliwość sprawdzenia zgodności monitora ze standardem DICOM część 14.

Gwarancja min. 36 miesięcy. Serwis świadczony przez producenta sprzętu lub przez firmę posiadającą autoryzację producenta. Do oferty dołączyć Deklarację Zgodności CE, Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych”.

- Pytanie:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, 5. System archiwizacji i dystrybucji PACS/WEB, pkt 5.21

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości tworzenia plików AVI?

Odp:
Tak, Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości tworzenia plików AVI.

- Pytanie:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, 7. Serwery bazodanowe, pkt 7.1

Czy Zamawiający dopuści: Ogólnopolską, telefoniczną infolinię/linię techniczną producenta komputera, (ogólnopolski numer o niezredukowanej odpłatności: +48 71 32 40 500) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji.

Odp:
Tak, Zamawiający dopuści: Ogólnopolską, telefoniczną infolinię/linię techniczną producenta komputera, (ogólnopolski numer o niezredukowanej odpłatności: +48 71 32 40 500) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski