Pińczów dnia, 1.08.2014 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY:  ZOZ/ZP/8/07/2014 - Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, usprawniających obsługę pacjenta w ZOZ w Pińczowie.

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 31.07.2014 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 31.07.2014 r.

- Dotyczy: SIWZ, Rozdział X Szczegółowe wymagania minimalne dla systemu radiografii cyfrowej pośredniej wraz z systemem radiologicznym PACS/RIS

- Skaner do płyt obrazowych

- Pytanie:

- 1. Prosimy o doprecyzowanie co oznaczają symbole „□” użyte przez Zamawiającego w punktach 1.2,

- 1.3, 1.4 (□  16 bit/piksel (podać), □  12bit/piksel (podać), □  31 płyt/godz. (podać) ). Czy jest to może

- znak ≥ ?

Odp.: Tak, jest to znak ≥

- Pytanie:

- 2. Punkt 1.10 Skanowanie wszystkich formatów z rozdzielczością min. 12 pikseli/mm

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania skaner do płyt obrazowych skanujący kasetę w formacie 35x 84

- cm z rozdzielczością 6 pikseli/mm ? Pozostałe formaty kaset są skanowane z rozdzielczością 12 pikseli/mm

- wymaganą przez Zamawiającego.

- Odp.:

- Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania skaner do płyt obrazowych skanujący kasetę w formacie 35x 84 cm z rozdzielczością 6 pikseli/mm.

- Pytanie:

- 3. Punkt 3.13 Możliwość przypisywania kasety do pacjenta za pomocą czytnika kodów kreskowych.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania skaner do płyt obrazowych bez możliwości przypisywania kasety do pacjenta za pomocą czytnika kodów kreskowych ?

Odp.:
Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania skaner do płyt obrazowych bez możliwości przypisywania kasety do pacjenta za pomocą czytnika kodów kreskowych.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski