Pińczów dnia, 20.02.2018 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego: NR  SPRAWY: ZOZ/ZO/5/02/2018 zakup i dostawa dwóch Respiratorów stacjonarnych dla dorosłych

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 14.02.2018 r. – udziela następujących wyjaśnień.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 14.02.2018 r.

- Pyt. dot. Załącznik nr 2 – Respirator na OIOM – szt. 2

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator na OIOM, do wentylacji dzieci i dorosłych, renomowanego europejskiego producenta urządzeń do anestezjologii o następujących parametrach:

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na podstawie jezdnej |  |
|  | Sterownie respiratorem za pomocą pokrętła nawigacyjnego oraz przycisków funkcyjnych, nie dopuszcza się ekranów dotykowych. |  |
|  | Objętość systemu oddechowego bez nawilżacza maksymalnie 1,2 litra |  |
|  | Ekran TFT LCD minimum 12” zintegrowany z respiratorem. |  |
|  | Respirator o napędzie elektrycznym z wbudowaną sprężarką typu membranowego |  |
| 2 | Respirator dla dzieci i dorosłych. |  |
| 3 | Respirator wyposażony w wózek jezdny z możliwością jego demontażu |  |
| 4 | Zasilanie w tlen z sieci centralnej lub butli o ciśnieniu w zakresie minimum od 0,3 do 0,6 MPa lub 120 l/min. Zasilanie w powietrze z wbudowanego kompresora. |  |
| 5 | Zasilanie sieciowe 220 V AC ±5% , 50/60 Hz |  |
| 6 | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia na min. 120 minut pracy |  |
|  | Tryby wentylacji |  |
| 7 | CMV, sCMV (synchronizowana) |  |
|  | PCV, sPCV (synchronizowany) |  |
| 8 | SIMV kontrolowany ciśnieniowo oraz objętościowo (SIMV-p oraz SIMV-v) |  |
| 9 | PSV |  |
| 9 | PEEP/CPAP |  |
| 9 | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel (2-Level), ze wspomaganiem ciśnieniowym na obu poziomach |  |
| 9 | NIV – wentylacja nieinwazyjna, wyciek |  |
| 9 | SIGH – głęboki wdech |  |
| 9 | Możliwość ustawienia stałego przepływu podczas fazy wydechowej – Bias-Flow |  |
| 9 | Funkcja wydechu autoadaptatywnego (AAE) |  |
| 9 | Możliwość prowadzenia wentylacji z regulowanym płynnie stosunkiem wdech-wydech (Ti:Te) |  |
| 9 | Apnoe backup – automatyczna wentylacja zastępcza w przypadku bezdechu pacjenta |  |
| 9 | Parametry Regulowane |  |
| 9 | Częstość oddechów przy wentylacji CMV minimum 4-80 1/min |  |
| 9 | Objętość pojedynczego oddechu dla CMV minimum od 20 do 2000 ml |  |
| 9 | Regulowane ciśnienie wdechu dla PCV minimum od 0,5 do 7 kPa |  |
| 9 | Ciśnienie wspomagania PS minimum od 0 do 6 kPa |  |
| 9 | Możliwość ustawienia PEEP minimum od 2 do 2,5 kPa |  |
|  | Płynna regulacja czasu wdechu (Ti) w zakresie minimum 20-80% |  |
|  | Płynie regulowana pauza wdechowe (Tp) w zakresie minimum 0-50% |  |
| 9 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % (elektroniczny mieszalnik gazów) |  |
| 9 | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera 1 –20 l/min |  |
| 9 | Przepływ końcowo-wydechowy Bias-Flow regulowany minimum 0-30 l/min |  |
|  | Wyciek przy wentylacji nieinwazyjnej NIV regulowany płynnie w zakresie 20-70% |  |
| 9 | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |  |
| 9 | Rzeczywista częstość oddechowa pacjenta |  |
| 9 | Procentowy udział oddechów inicjowanych przez pacjenta do oddechów mechanicznych respiratora |  |
| 9 | Objętość pojedynczego oddechu |  |
| 9 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV |  |
| 9 | Zintegrowany pomiar stężenia tlenu – czujnik chemiczny |  |
| 9 | Ciśnienie PEEP |  |
| 9 | Szczytowe ciśnienie wdechowe |  |
| 9 | Ciśnienie średnie |  |
| 9 | Minimalne ciśnienie wdechowe |  |
| 9 | Rezystancja w drogach oddechowych pacjenta |  |
| 9 | Statyczna i dynamiczna podatność płuc |  |
| 9 | Inadwertyny PEEP (PEEPi) |  |
| 9 | Szczytowe ciśnienie w pęcherzykach płucnych |  |
| 9 | Końcowo-wydechowe ciśnienie w pęcherzykach płucnych |  |
|  | Pomiar czasu wdechu i wydechu |  |
| 9 | Prezentacja graficzna |  |
| 9 | Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie respiratora (pojedyncza matryca) krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie |  |
| 9 | Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie respiratora (pojedyncza matryca)pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie przepływ |  |
| 9 | Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie respiratora (pojedyncza matryca): trendów mierzonych parametrów – co najmniej 24 godzinnych |  |
| 9 | Jednoczesna prezentacja trendów i krzywych dynamicznych |  |
| 9 | Alarmy |  |
| 9 | Alarmów według ważności |  |
| 9 | Wadliwej pracy elektroniki aparatu – awaria systemu |  |
| 9 | Braku zasilania w energię elektryczną |  |
| 9 | Niskiego ciśnienia zasilającego O2, |  |
| 9 | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu |  |
| 9 | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej |  |
| 9 | Za wysokiej objętości oddechowej TV |  |
| 9 | Niskiej częstości oddechowej |  |
| 9 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego |  |
| 9 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów |  |
| 9 | Możliwość szybkiego ominięcia testu – tzw. Szybki Start |  |
| 9 | Nebulizator do wziewnego podawania leków |  |
|  | Możliwość współpracy z układami jedno- i wielorazowego użytku |  |
| 9 | 1 kompletny układ oddechowy wielorazowego użytku dla dorosłych do współpracy z jednorazowymi filtrami/nawilżaczami HME oraz 20 sztuk jednorazowych filtrów |  |
| 9 | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu |  |
| II | POZOSTAŁE |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) plus paszport |  |
|  | Oprogramowanie respiratora w języku polskim |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych. Certyfikat CE. |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące z wykonywaniem przeglądów zalecanych przez producenta |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) 3 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 7 dni roboczych. |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 7 dni roboczych. |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |  |
|  | Zakup części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Założenie paszportu. |  |

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski