Pińczów dnia, 14.11.2019 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/4/10/2019 „Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG oraz aparatu śródoperacyjnego z ramieniem C dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniach 18-22-29-30-31.10.2019 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferentów zadane w dniach 18-22-29-30-31.10.2019 r.

- Pytanie 1 Detektor

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu detektor mobilny marki Canon o dużo lepszych parametrach niż wymaga Zamawiający ale bez dodatkowej stacji dokującej?

- Detektor wifi Canona posiada możliwość zrobienia na oddziałach i OIOM-ach aż 99 badań dzięki wbudowanej pamięci wewnętrznej.

- Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 2 Lampa RTG

- Czy zamawiający dopuści do przetargu lampę rtg o pojemności cieplnej wynoszącej 600 KHU?

- Proszę mieć na względzie, że lampy rtg o większej pojemności niż 600 KHU mają zastosowanie w aparatach rtg typu telekomando oraz angiografach. Przy aparatach kostno-płucnych pojemność 600 KHU jest wielkością z nawiązką spełniającą wymagania największych pracowni rtg.

- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 3 Czy Zamawiający dopuści lampę rtg o szybkości chłodzenia anody wynoszącą 125 KHU/min.?

- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pojemność cieplną kołpaka rtg wynoszącą 2 MHU? Chcielibyśmy Państwu nadmienić, że lampę jaką chcielibyśmy zaoferować to produkt największego producenta lamp na świecie – firma Varian (Varex). Zamawiający powinien również zwrócić szczególną uwagę, że wymagana przez szpital lampa to produkt firmy Siemens, która nie ma swoich zamienników na rynku i w przypadku ewentualnego zakupu jest bardzo droga ok. 2-krotnie wyższa od cen lamp konkurencyjnych jak Varex lub IAE.

- Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie formalne do Zadania nr 1 i zadania nr 2

- Pytanie 5  1. §4 ust. 4 umowy – Prosimy o potwierdzenie, że §4 ust. 4 umowy dotyczy wyłącznie zadania 1.

Odpowiedź: Dotyczy dwóch zadań w zakresie niezbędnym do prawidłowego montażu i uruchomienia.

- Pytanie 6 2. Pkt 4.1 SIWZ- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada ważne pozwolenie na funkcjonowanie pracowni RTG, w której ma zostać zainstalowany aparat RTG.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

- Pytanie 7 3. Pkt 4.1 SIWZ- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada ważne i aktualne pomiary skuteczności wentylacji w pracowni RTG.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

- Pytanie 8 4.     Pkt 4.1 SIWZ- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał od Dostawcy wykonania projektów, poza projektem osłon stałych oraz uzyskiwania pozwoleń i odbiorów, poza pozwoleniem na użytkowanie aparatu, jeżeli zakres adaptacji będzie obejmował jedynie prace dostosowawcze do nowego aparatu, bez zmian w konstrukcji budynku oraz układzie pomieszczeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał zmian w konstrukcji budynku oraz układzie pomieszczeń.

Pytanie 9 5.  Pkt 4.1 SIWZ- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Dostawcy poniższe dokumenty celem uzyskania odbioru Sanepidu:

- a) Program zapewnienia jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;

- b) Program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej opracowany zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;

- c) Zakładowy plan postępowania awaryjnego opracowany zgodnie z częścią B załącznika nr 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych;

- d) Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalająca szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów opracowana w oparciu o załącznik nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi.

- e) Lista osób zakwalifikowanych do kategorii narażenia z podaniem zajmowanego stanowiska i kategorii narażenia, podpisana przez kierownika jednostki organizacyjnej;

- f) Orzeczenia lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza dla pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia;

- g) Dokumenty potwierdzające stałe podnoszenie swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta przez osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie, o których mowa w art. 33n ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;

- h) Aktualny protokół z przeglądu wentylacji w gabinecie RTG.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

- Pytanie 10 6. Pkt 8.1 SIWZ – Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy ekspertyza stropu wykaże konieczność jego wzmocnienia Zamawiający przedłuży czas realizacji umowy o czas konieczny na wykonanie projektu wzmocnienia, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę i wykonanie samego wzmocnienia aż do czasu uzyskania przez niego wytrzymałości umożliwiającej obciążenie aparatem RTG.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 11 7. §3 ust. 5 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapis przyjął brzmienie: „Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się w dostarczonym sprzęcie usterki lub wady ukryte wynikające z wadliwego zaprojektowania, użycia niewłaściwych materiałów lub defektów produkcyjnych, Dostawca jest zobowiązany do naprawy niesprawnego sprzętu, a w przypadku braku możliwości naprawy do jego bezpłatnej wymiany na przedmiot wolny od wad. Zgłoszenie niesprawności urządzenia przez Zamawiającego winno być dokonane niezwłocznie.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 12 8. Zamawiający w pkt 22.1 SIWZ wymaga, aby Wykonawca zaoferował ceny urządzenia pomniejszone o odkup posiadanego przez Zamawiającego aparatu RTG. Równocześnie w §5 ust. 5 umowy Zamawiający wymaga podania ceny odkupu aparatu i zobowiązuje Wykonawcę do jego zapłaty w terminie 14 dni. Z uwagi na rozbieżność prosimy o wykreślenie zapisu mówiącego o obniżenie ceny odkupienia oferowanego urządzenia o wartość posiadanego przez Zamawiającego urządzenia skoro ma być on osobno płatne.

Odpowiedź: Zapis służy porównaniu ofert, rozliczenie nastąpi zgodnie z umową.

- Pytanie 13 9. Zamawiający wymaga dostosowania oprogramowania przedmiotu zamówienia                                      do oprogramowania działającego u Zamawiającego, uzyskanie wszelkich potrzebnych licencji. Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje stałą ceną na zakup licencji oraz usług integracji do posiadanego systemu.

Dysponowanie przez Zamawiającego stałą ceną na zakup licencji oraz usług integracji do posiadanego systemu dałoby wszystkich wykonawcom możliwość złożenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma potwierdzonej stałej ceny dla innych podmiotów.

- Pytanie 14 10. Prosimy o potwierdzenie, że szkolenie personelu technicznego ma obejmować jedynie podstawową konserwację i diagnostykę usterek, bez ingerencji w aparat, do czego uprawniony jest wyłącznie autoryzowany serwis producenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

- Pytanie 15 11. Z uwagi na krótki termin realizacji przedmiotu zamówienia prosimy o potwierdzenie, że szkolenia nie będą wliczały się do terminu realizacji i nie będą warunkowały podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Odpowiedź: Tak, Jeżeli szkolenie zostanie przeprowadzone w ciągu 14 dni od dokonania odbioru końcowego sprzętu.

- Pytanie 16 12. §7 ust. 1a i 1b umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do 0,2%?

Odpowiedź: Kara umowna nie jest przedmiotem spełnienia świadczenia dlatego zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie tej kary, kara ma charakter jedynie prewencyjny i ma mobilizować Wykonawcę do  należytego wykonania zamówienia.

- Pytanie 17 13. Czy z uwagi na zakres prac adaptacyjnych oraz konieczność dokonania odbiorów prosimy                       o wydłużenie czasu realizacji dla Zadania nr 1 do 100 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania techniczne do Zadania nr 2

- Pytanie 18  1. I.5 i I.11 Zwracamy się z prośbą o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej i zmianę zakresu napięć na 40-110 kV. Aparaty RTG z ramieniem C wyposażone w stacjonarną anodę, charakteryzują się zawsze napięciem w zakresie 40 - 110 kV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres napięć na 40-110 kV.

- Pytanie 19  2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG z ramieniem C z maksymalną częstotliwością 12/s? Jest to wartość wystarczająca do komfortowej pracy we wszystkich zabiegach które mogą być wykonywane w szpitalu biorąc pod uwagę profil działalności. Wyższe częstotliwości są najczęściej używane w kardiologii - do tego typu zabiegów niezbędna jest anoda rotacyjna o większej pojemności cieplnej oraz generator o większej mocy.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadanie 1 - Aparat RTG

- Pytanie 20 Zadanie 1 pkt 6

- Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z zakresem ruchu wózka z kolumną lampy poprzecznie 202cm?

- Uzasadnienie:

- Różnica 18 cm nie będzie istotnie wpływała na właściwości użytkowe aparatu a z pewnością na jego możliwości diagnostyczne. Niedopuszczenie powyższego parametru uniemożliwi złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu i ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 21 Zadanie 1 pkt 13

- Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej funkcjonalności?

- Uzasadnienie:

- Informacja o gotowości do wykonania badania jest wyświetlana na konsoli operatora. Niedopuszczenie powyższego parametru uniemożliwi złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu i ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 22 Zadanie 1 pkt 14

- Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej funkcjonalności?

- Uzasadnienie:

- Sposób montażu kratek umożliwia weryfikację ich obecności wzrokowo przed każdym badaniem. Niedopuszczenie powyższego parametru uniemożliwi złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu i ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 23 Zadanie 1 pkt 25

- Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z lampą o szybkości chłodzenia 160 kHU/min?

- Uzasadnienie:

- Różnica 10 kHU/min nie będzie wpływała na możliwości diagnostyczne aparatu ponieważ pojemność cieplna lampy znacznie przewyższa wymaganą pojemność. Niedopuszczenie powyższego parametru uniemożliwi złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu i ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 24 Zadanie 1 pkt 26

- Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z kołpakiem lampy o pojemności cieplnej 2,4 MHU ?

- Uzasadnienie:

- Różnica 0,1 MHU nie będzie wpływała na możliwości diagnostyczne aparatu. Niedopuszczenie powyższego parametru uniemożliwi złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu i ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 26 Zadanie 1 pkt 45

- Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z zakresem ruchu poprzecznego 26 cm?

- Uzasadnienie:

- Różnica 2 cm nie wpłynie na możliwości diagnostyczne aparatu.Niedopuszczenie powyższego parametru uniemożliwi złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu i ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 27 Zadanie 1 pkt 47, 48

- Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o zakresie regulacji wysokości blatu od podłogi 54-86 cm?

- Uzasadnienie:

- Zaoferowany zakres jest wystarczający do przeprowadzenia wszystkich badań i nie wpływa na właściwości diagnostyczne aparatu. Niedopuszczenie powyższego parametru uniemożliwi złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu i ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 28 Zadanie 1 pkt 63

- Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez pilota zdalnego sterowania ?

- Uzasadnienie:

- Funkcje regulacji wysokości dostępne są do regulacji z panelu na stojaku płucnym wraz z aktywacją centratora. Niedopuszczenie powyższego parametru uniemożliwi złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu i ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 29 Zadanie 1 pkt 94

- Czy Zamawiający dopuści aparat RTG wyposażony w konsolę z oprogramowaniem z optymalizacją kontrastu obrazu wbudowaną w oprogramowanie bez dedykowanej nazwy?

- Uzasadnienie:

- Funkcja jest aktywna cały czas i nie ma konieczności jej aktywacji. Brak jest tylko nazwy własnej. Niedopuszczenie powyższego parametru uniemożliwi złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu i ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 30 Zadanie 2 pkt 96

- Czy Zamawiający dopuści aparat RTG wyposażony w konsolę i oprogramowanie podające dawkę pacjenta dla każdego zdjęcia osobno?

- Uzasadnienie:

- Wartości te łatwo można sumować i otrzymywać wartości sumaryczne. Niedopuszczenie powyższego parametru uniemożliwi złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu i ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 31  Czy Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej. Należy kontaktować się z Panem Stanisław Kozioł tel: 413573031 wew. 511 w celu dogodnego dla Państwa dnia i godziny przeprowadzenia wizji.

PYTANIE 32

Dotyczy Zadania nr 1 - pkt. 4.1 SIWZ Przedmiot zamówienia oraz §1 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) - „Odinstalowanie starego aparatu RTG należącego do ZOZ w Pińczowie jego wycena i odkup.”

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu odkupienia starego aparatu RTG należącego do Zamawiającego i pozostanie tylko przy wymogu jego odinstalowania i demontażu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

PYTANIE NR 33

Dotyczy Zadania nr 1 - pkt. 4.1 SIWZ Przedmiot zamówienia oraz §1 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) - „Odinstalowanie starego aparatu RTG należącego do ZOZ w Pińczowie jego wycena i odkup.”

W przypadku nie wyrażenia zgody na odstąpienie od wymogu odkupienia starego aparatu RTG, prosimy                                    o udostępnienie konfiguracji starego aparatu RTG będącego własnością Zamawiającego oraz podanie informacji na temat jego stanu technicznego.

Jednocześnie prosimy o udostępnienie warunków odkupu (np. umowy sprzedaży) starego aparatu RTG będącego własnością Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada żadnych dokumentów aparatu Mercury 332 z 2003 r. plus skaner cyfrowy DirectView CR, a kwestia odkupu została uregulowana we wzorze umowy.

PYTANIE NR 34

Dotyczy Zadania nr 1 - pkt. 4.1 SIWZ Przedmiot zamówienia.

Prosimy o doprecyzowanie zapisu SIWZ dotyczącego wykonania przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych projektów.

Prosimy o określenie jakiego typu projekty będzie zobowiązany wykonać Wykonawca?

Odpowiedź: Patrz odpowiedz na pytanie nr 8.

PYTANIE NR 35

Dotyczy Zadania nr 1 - pkt. 4.1 SIWZ Przedmiot zamówienia.

Zamawiający wymaga zapewnienia niezbędnych pomiarów i protokołów we wszystkich branżach, a koniecznych do uzyskania odbiorów instytucji zewnętrznych.

Prosimy o doprecyzowanie w jakich branżach Wykonawca ma zapewnić niezbędne pomiary i protokoły?

Odpowiedź: Wszystkie niezbędne do  uruchomienia i użytkowania przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 36

Dotyczy Zadania nr 1 - pkt. 4.1 SIWZ Przedmiot zamówienia.

W związku z wymogiem dostosowania oprogramowania przedmiotu zamówienia do oprogramowania działającego u Zamawiającego, prosimy o podanie informacji na temat oprogramowania Zamawiającego  i w jakim zakresie należy go dostosować.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie diagnostyczne - Aparat Rtg wraz ze stacją technika posiadało pełną integracje z systemami informatycznymi aktualnie pracującymi w placówce (Synektik S.A, Warszawa (RIS/PACS), AtendeMedica Sp. z.o.o. Warszawa (HIS) w zakresie:

Komunikacji Dicom 3.0 (min. Dicom Send, Print, Query, Retrive, SC, MPPS, inne)

Komunikacji Dicom Worklist

Komunikacja z systemem archiwizacji i dystrybucji Pacs/Web (udostępnianie obrazów na stacjach przeglądowych)

Komunikacja e zakresie opisów i rejestracji badań w systemie His/Ris

PYTANIE NR 37

Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) - §7 ust. 1 lit. a) i b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający nie wyrazi zgody.

PYTANIE NR 38

Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) - §7 ust. 1 lit. a) i b)

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.

Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego                              w  §5 ust. 1 niniejszej umowy dla Zamawiającego za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 39

Dotyczy Zadania nr 1 - Aparat RTG  (Załącznik nr 6a do SIWZ)

Pkt 7.  Zakres pionowego ruchu lampy ≥ 165 cm

Czy Zamawiający zaakceptuje nowoczesny aparat RTG z zawieszeniem sufitowym, który zapewnia zakres pionowego ruchu lampy o wartści 160 cm?

Proponowana wartość różni się nieznacznie od wymaganej i w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie pracy użytkownika, a tym samym na jakość uzyskiwanych ekspozycji.

Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty w postępowaniu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zaakceptuje.

PYTANIE NR 40

Dotyczy Zadania nr 1 - Aparat RTG  (Załącznik nr 6a do SIWZ)

Pkt 14.  Na dotykowym panelu sterującym usytuowanym na kołpaku lampy rtg widoczna informacja czy dla danego wybranego stanowiska (stół, statyw) jest włożona kratka przeciwrozproszeniowa

Czy Zamawiający zaakceptuje nowoczesny aparat RTG z zawieszeniem sufitowym bez powyższej funkcjonalności?

Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty w postępowaniu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zaakceptuje.

PYTANIE NR 41

Dotyczy Zadania nr 1 - Aparat RTG  (Załącznik nr 6a do SIWZ)

Pkt. 24,25,26

Pojemność cieplna anody ≥ 800 kHU

Szybkość chłodzenia anody ≥ 170 kHU/min

Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 2,5 MHU

Czy Zamawiający zaakceptuje nowoczesny aparat RTG z zawieszeniem sufitowym z lapmą RTG o poniższych parametrach?

Pojemność cieplna anody - 600 kHU

Szybkość chłodzenia anody - 140 kHU/min

Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg - 1,5 MHU

Renomowani producenci dobierają podzespoły układu lampy w sposób optymalny zarówno pod względem funkcjonalnym jak i ekonomicznym dla danego zestawu. Zgoda Zamawiającego na powyższe rozwiązanie nie wpłynie na pracę aparatu, a jedynie pozwoli na złożenie ważnej oferty innym istotnym oferentom co jest zgodne z zasadą konkurencyjności.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zaakceptuje.

PYTANIE NR 42

Dotyczy Zadania nr 1 - Aparat RTG  (Załącznik nr 6a do SIWZ)

Pkt. 36. Max wartość mAs ≥ 800 mAs

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta, który posiada zakres 0,1 – 500 mAs?

Proponowany zakres pracy urządzenia zapewni pełne mozliwości diagnostyczne.

Dzięki zastosowaniu detektora o wysokim DQE oferowany aparat doskonale nadaje się do obrazowania pacjentów bariatrycznych, korzystając z dostępnego zakresu 500 mAs.

Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty w postępowaniu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 43

Dotyczy Zadania nr 1 - Aparat RTG  (Załącznik nr 6a do SIWZ)

Pkt. 41. Długość blatu stołu ≥ 235 cm

Pkt. 44. Zakres badania pacjenta bez przemieszczania go względem blatu (zakres wynikający z ruchu szuflady na detektor oraz blatu stołu). ≥ 180 cm

Pkt. 45. Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 28 cm

Pkt. 47. Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 52 cm

Pkt. 48. Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 92 cm

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta, który posiada nowoczesny, stacjonarny stół o poniższych parametrach ?:

Pkt. 41. Długość blatu stołu – 220 cm

Pkt. 44. Zakres badania pacjenta bez przemieszczania go względem blatu (zakres wynikający z ruchu szuflady na detektor oraz blatu stołu) –  131 cm

Pkt. 45. Zakres ruchu poprzecznego blatu – 25 cm

Pkt. 47. Minimalna wysokość blatu od podłogi – 56,5 cm

Pkt. 48. Maksymalna wysokość blatu od podłogi – 85 cm

Pragniemy zauważyć, że proponowane wartości odbiegają w niewielkim stopniu od wymaganych i w żaden sposób nie wpływają na pogorszenie pracy użytkownika, a tym samym na jakość uzyskiwanych ekspozycji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 44

Dotyczy Zadania nr 1 - Aparat RTG  (Załącznik nr 6a do SIWZ)

Pkt. 49. Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al ≤ 0,7 mm Al

Czy Zamawiający dopuści  stół o współczynniku pochłanialności 1,4 mmAL? Oferowany stół jest wyjątkowo odporny na obciążenia, posiada odporność na masę pacjenta wynoszącą 300 kg. Ponadto, proponowana przez nas wartość nie będzie miała praktycznie żadnego wpływu na dawkę otrzymywaną przez pacjenta dzięki zastosowaniu detektora o wysokim DQE. Dodatkowo parametr ten nie przekłada się w żaden sposób na uzyskaną jakość, w związku z czym, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie naszego rozwiązania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 45

Dotyczy Zadania nr 1 - Aparat RTG  (Załącznik nr 6a do SIWZ)

Pkt. 64. Detektor zabudowany w statywie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny detektor, który nie jest na stałe zabudowany w statywie? Detektor po zainstalowaniu w statywie jest automatycznie podłączony do systemu oraz ładowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 46

Dotyczy Zadania nr 1 - Aparat RTG  (Załącznik nr 6a do SIWZ)

Pkt. 75. Dodatkowa osłona detektora do zdjęć pod obciążeniem (pacjent stojący)

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny detektor o wytrzymałości na całej jego powierzchni wynoszącej 310kg i wytrzymałości punktowej 160kg bez dodatkowej osłony detektora?

Pragniemy zauwazyć, że wytrzymałość oferowanego przez nas detektora zapewnia możliwość wykonywania badań pacjentów o różnej budowie ciała.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 47

Dotyczy Zadania nr 1 - Aparat RTG  (Załącznik nr 6a do SIWZ)

Pkt. 79. Dodatkowa konsola (tablet lub laptop ze stacją dokującą) do wykorzystania detektora na oddziałach szpitalnych z posiadanymi analogowymi, aparatami przyłóżkowymi, integracja tej konsoli z systemem RIS/PACS Zamawiającego w zakresie pobierania listy pacjentów i wysyłania obrazów do archiwum

Prosimy Zamawiającego o informację o dostawcy systemu RIS/PACS, z którym należy dokonać integracji.

Odpowiedź: Synektik S.A .

PYTANIE NR 48

Dotyczy Zadania nr 1 - Aparat RTG  (Załącznik nr 6a do SIWZ)

Pkt. 83. Jasność monitora ≥ 400 cd/m2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor poglądowy LCD płaski, kolorowy, dotykowy, min. 19” charakteryzujący się jasnością monitora 250 cd/m2? Jest to monitor dedykowany do stacji technika oferowanego sprzętu.

Pragniemy zauważyć, że takie rozwiązanie jest zoptymalizowane i nie wpływa na pogorszenie ergonomii pracy użytkownika.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 49 Dotyczy zadania nr 1 – aparat RTG z zawieszeniem sufitowym

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości aparat RTG z ruchem poprzecznym min. 202 cm? Wartość ta pozwala na wykonywanie wszystkich badań diagnostycznych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 50 Czy mając na uwadze zmotoryzowany ruch systemu względem stołu i statywu Zamawiający nie dopuścił się pomyłki i powinien bezwzględnie wymagać ruchu w pionie zmotoryzowanego? Funkcja ta jest połączona z parametrami opisanymi wcześniej i działająca wspólnie z opcjami opisanymi jako „ruch nadążny”. Czy Zamawiający wymaga także ruchu po szynach w trybie automatycznym i obrotu lampy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuścił się pomyłki.

Pytanie 51 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z lampą o pojemności min. 400kHU? Wymóg lampy 800 kHu jest niezasadny ekonomicznie, lampa taka zrobi tą samą ilość badań co mniejsza, a waży mniej co oznacza mniejsze zużycie systemu np. łożysk i łatwiejsze pozycjonowanie dla techników. Lampa po gwarancji będzie bardzo kosztowna w porównaniu do lampy 400kHU, lampa jaką oferujemy zapewni wykonanie min. 150 badań dziennie bez przegrzania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 52 Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę z szybkością chłodzenia anody min. 125kHU/min, wartość ta zapewni pełną wydajność systemu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 53 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z kołpakiem o pojemności min. 1700kHU? Wymóg 2,5MHu jest niezasadny ekonomicznie, ponieważ kołpaki takie stosuje się w angiografiach do badań ciągłych. Kołpak o wymaganych przez Zamawiającego parametrach waży bardzo dużo i jest gabarytowo nieporęczny, każde mniejsze rozwiązanie jest  łatwiejsze w pozycjonowaniu dla techników.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 54 Czy Zamawiający dopuści do przetargu blat stołu o wymiarach 230 x 85 cm? Różnica w długości jest znikoma i nie ma znaczenia użytkowego ani diagnostycznego, a pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 55 Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół z ruchem poprzecznym min. 26 cm różnica 2 cm jest znikoma, a w zakresie wzdłużnym wartość jest dużo lepsza niż wymagana i wynosi aż 120 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 56 Czy Zamawiający dopuść do przetargu stół z ruchem w pionie od 46 cm do 85 cm? Wartość 92 cm jako wartości górnej nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego w porównaniu do znacznie lepszej wartości dolnej i możliwości pozycjonowania problemowych pacjentów.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 57 Czy Zamawiający dopuści stół o ekwiwalencie min 0,9 mmAl?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 58 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z minimalną odległością środka detektora od podłogi 38cm, ale z najwyższą aż 203 cm i zakresem ruchu powyżej 165 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 59 Czy Zamawiający dopuści system bez pilota, jeśli statyw będzie w pełni zmotoryzowany i podąża automatycznie do danego badania, dodatkowo posiada dodatkowy przycisk na statywie do manualnego skorygowania lub dostosowania pozycji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 60 Czy mając na uwadze opisane funkcje Zamawiający, wymaga dostarczenia statywu z funkcją automatycznego ruchu i przechyłu, która jest konieczna do wykonywania badań automatycznie czy statyw do badań stitching ma być odsuwany automatycznie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Dotyczy zadania nr 2 – aparat RTG z ramieniem C

Pytanie 61 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z maksymalną szybkością impulsów w fluoroskopii min. 15 kl/s? Wartość min. 25 i więcej np. 30 jest akwizycją dedykowaną do aparatów do badań naczyniowych i nie ma zastosowania w standardowym użytkowaniu, a powoduje zwiększenie kosztu aparatu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 62 Czy Zamawiający dopuści aparat z programami anatomicznymi przypisanymi do danej części ciała bez możliwości ich zmiany. Aparat albo korzysta z programu anatomicznego albo pracuje w pełnym trybie automatyki lub operator może zmienić w dowolnym momencie parametr, ale nie zapisać go do danego programu anatomicznego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 63 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z generatorem 5,3 kW i lampą o ognisku 0,5 małe i 1,8 duże?  Ognisko takie jest wymuszone dużo lepszą mocą generatora i lepszymi parametrami.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 64 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z pojemnością cieplną anody min. 50kHu, ale pojemnością kołpaka aż 2 200 kHU z opcją aktywnego chłodzenia. Wartości te przekraczają wymagania zamawiającego, ale są innym iloczynem wydajności cieplnej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 65 Czy Zamawiający dopuści do przetargu kamerę z rozdzielczością miliona pikseli jak wymóg, ale w iloczynie min. 1004 x 1004 pikseli?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 66 Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z konwersją max. 12 bitów wymóg uzyskania 14 bitów przy nadajniku 12 nie jest zasadny, gdyż większą skalę szarości uzyska się tylko po przetworzeniu cyfrowym obrazu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 67 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymaganych obrotów wokół osi pionowej, jeśli oferent dostarczy dużo większy monitor np. 32” lub 43’ 4K, gdzie niema potrzeby obracania go w kierunku operatora a kąt widzenia jest min. +/-170 stopni. Mając na uwadze, iż wózek jest na kółkach i można także ustawić go w dowolnej pozycji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zrezygnuje.

Pytanie 68 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymaganych obrotów ramienia poziomego na którym zamontowany jest monitor wokół osi pionowej, jeśli oferent dostarczy dużo większy monitor np. 32” lub 43’ 4K, gdzie niema potrzeby obracania go w kierunku operatora a kąt widzenia jest min +/-170 stopni. Mając na uwadze, iż wózek jest na kółkach i można także ustawić go w dowolnej pozycji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zrezygnuje.

Pytanie 69 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymaganych możliwości pochylenia monitorów względem płaszczyzny pionowej, jeśli oferent dostarczy dużo większy monitor np. 32” lub 43’ 4K gdzie niema potrzeby obracania go w kierunku operatora a kąt widzenia jest min +/-170 stopni. Mając na uwadze, iż wózek jest na kółkach i można także ustawić go w dowolnej pozycji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zrezygnuje.

Pytanie 70 Czy Zamawiający dopuści do przetargu  monitor 4K, ale z współczynnikiem kontrastu min. 600:1.  W tego typu technologii wyższej niż w przypadku 1920x1200 nie uzyskuje się tak dużego kontrastu co nie oznacza, że monitor ma gorsze parametry.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 71 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem +/-220 stopni – każdy większy ruch niż 360 stopni łącznie jest tylko ruchem teoretycznym i marketingowym ograniczającym konkurencję, gdyż nie da się obracać ramienia względem stołu fizycznie w większym zakresie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 72 Czy Zamawiający dopuści kratki z ilością 40 linii na cm, każdy producent dobiera kratkę w zależności od parametrów lampy i aparatu w celu zachowania najwyższej jakości obrazu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Opisane obecnie i wymagane przez Zamawiającego w tych punktach rozwiązania wskazują na jednego producenta aparatu i tym samym eliminują możliwość złożenie dobrej konkurencyjnej oferty, co może być uznane za naruszenie art. 7 ust 1 PZP w związku z art. 29 ust 2 PZP.

Mając na uwadze również bardzo ważny czynnik ekonomiczny w niewątpliwie bardzo trudnym okresie w jakim znalazły się podmioty lecznicze funkcjonujące w obecnym systemie opieki zdrowotnej,  uprzejmie proszę o udzielenie pozytywnych odpowiedzi na wszystkie z wyżej postawionych pytań w terminie umożliwiającym złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty na sprzęt medyczny wysokiej jakości w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu. W przypadku negatywnych odpowiedzi prosimy o pełne i wyczerpujące uzasadnienie decyzji Zamawiającego.

Odnosząc się do powyższego nie widzę naruszenia przepisów o nieuczciwej konkurencji, gdyż brak jest ku temu wskazania na czym to naruszenie polegało.
Pytanie 73:

- 1) Kiedy Zamawiający będzie posiadać wiedzę o uzyskaniu środków finansowych na zakup od Powiatu Pińczowskiego? (wyjaśnienie do §5 ust. 3 wzoru umowy);

Odpowiedź: Na dzień wyboru wykonawcy.

- 2) Z jakiego tytułu Zamawiający ma uzyskać środki finansowe od Powiatu Pińczowskiego na zakup przedmiotu zamówienia, czy przekazanie środków finansowych reguluje umowa bądź decyzja administracyjna, jeśli tak – to jaki przewidziano w umowie lub decyzji termin płatności środków finansowych, które mają być przeznaczone na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy? (wyjaśnienie do §5 ust. 3 wzoru umowy);

Odpowiedź: Z budżetu Powiatu.  Przekazanie środków finansowych reguluje umowa.

- 3) Czy Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy w całości ze środków finansowych jakie ma otrzymać od Powiatu Pińczowskiego? Jeśli nie – proszę o wyjaśnienie w jakiej części zapłata ma nastąpić ze środków własnych Zamawiającego, a w jakiej części ze środków finansowych otrzymanych od Powiatu Pińczowskiego? (wyjaśnienie do §5 ust. 3 wzoru umowy);

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy w całości ze środków finansowych jakie ma otrzymać od Powiatu Pińczowskiego.

- 4) Czy istnieje możliwość wykreślenia w umowie w §5 ust. 3 części postanowienia o treści: „pod warunkiem przekazania Zamawiającemu środków finansowych na zakup przez Powiat Pińczowski”? (wyjaśnienie do §5 ust. 3 wzoru umowy);

Odpowiedź: nie.

- 5) Jaki termin płatności ceny zakupu przewiduje Zamawiający w przypadku braku uzyskania środków finansowych na zakup przez Powiat Pińczowski? (wyjaśnienie do §5 ust. 3 wzoru umowy);

Odpowiedź: zgodnie z ustawą o transakcjach handlowych.

- 6) Czy istnieje możliwość uzupełnienia postanowień umowy o zapisy regulujące sposób i termin płatności ceny zakupu (jak i pozostałego wynagrodzenia Wykonawcy) w przypadku braku uzyskania środków finansowych od Powiatu Pińczowskiego? (wyjaśnienie do §5 ust. 3 wzoru umowy); Jeśli tak – wówczas wnoszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: Nie istnieje możliwość uzupełnienia postanowień umowy, zgodnie z ustawą o transakcjach handlowych.

- 7) Czy Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przetargu w przypadku braku otrzymania środków finansowych od Powiatu Pińczowskiego? (wyjaśnienie do §5 ust. 3 wzoru umowy);

Odpowiedź: tak.

- 8) Uwzględniając konieczność uprzedniego wykonania prac adaptacyjnych pod montaż i uruchomienie aparatu RTG – w jaki sposób Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie tej części zamówienia w przypadku, gdyby w późniejszym czasie okazało się, że Zamawiający nie otrzyma środków finansowych od Powiatu Pińczowskiego ? Czy Zamawiający posiada rezerwy finansowe utworzone na ten cel? (wyjaśnienie do §5 ust. 3 wzoru umowy);

Odpowiedź: patrz wyżej udzielone odpowiedzi.

- 9) Czy istnieje możliwość zmiany warunków SIWZ oraz wzoru umowy w zakresie terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, w taki sposób, aby termin rozpoczęcia zamówienia uzależniony był od uprzedniego uzyskania od Zamawiającego pisemnego oświadczenia o uzyskaniu środków finansowych od Powiatu Pińczowskiego i w konsekwencji posiadania środków finansowych umożliwiających zapłatę cenę zakupu i całości należnego wynagrodzenia Wykonawcy?  (wyjaśnienie do §5 ust. 3 wzoru umowy); Jeśli tak – wówczas wnoszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: patrz wyżej udzielone odpowiedzi.

- 10) W myśl ww. ppkt. 9) - Czy istnieje możliwość uzupełnienia warunków SIWZ oraz wzoru umowy w taki sposób, aby dodać prawo do odstąpienia od umowy, a w konsekwencji od realizacji zamówienia z prawem do otrzymania zwrotu pełnej kwoty wpłaconego wadium w przypadku uzyskania od Zamawiającego informacji, iż Zamawiający nie uzyskał środków finansowych od Powiatu Pińczowskiego i nie posiada środków finansowych na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy? (wyjaśnienie do §5 ust. 3 wzoru umowy), Jeśli tak – wówczas wnoszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: patrz wyżej udzielone odpowiedzi.

          - Pytanie nr 74  Z uwagi na złożoność zamówienia - konieczność wykonania: niezbędnych projektów oraz  uzyskanie koniecznych pozwoleń i odbiorów, w tym przez instytucje zewnętrzne, prac przystosowawczych i adaptacyjnych, dostawy i montażu oraz przeprowadzenia niezbędnych szkoleń – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dla Zadania nr 1 – aparatu RTG do 100 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

          - Pytanie nr 75 §3 ust. 9 umowy - Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. W związku z powyższym prosimy o rezygnację z tego wymagania.

Odpowiedź: Rękojmia i gwarancja obciąża Wykonawcę a Wykonawca jest zobowiązany w tym zakresie zadbać o skuteczną ochronę dla siebie aby nie odpowiadał za ujawnione wady dostarczonego urządzenia.

Zadanie nr 1

Pytanie 76

Załącznik nr 6A, III    Lampa RTG i kolimator, pkt 24, 25 i 26

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, którego lampa ma następujące parametry:

| Pojemność cieplna anody | 600 kHU |
| --- | --- |
| Szybkość chłodzenia anody | 130 kHU/min |
| Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | 2,0 MHU |

Zaproponowane przez Zamawiającego graniczne wartości przekraczają wymagania kliniczne Zamawiającego, są mocno przewymiarowane w stosunku do potrzeb jak i możliwości wykorzystania w codziennym użytkowaniu urządzenia, a jednocześnie podnoszą koszty możliwych do zaoferowania rozwiązań. Ponadto w trakcie obsługi pogwarancyjnej aparat będzie generował dużo wyższe koszty eksploatacji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 77

Załącznik nr 6A, IV   Generator RTG, pkt 36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG z generatorem, gdzie maksymalna wartość mAs wynosi 500 mAs?

W nowoczesnych, cyfrowych aparatach RTG nie stosuje się większych mAs niż 500 mAs, a wartości oferowane są powszechnie akceptowane  przez placówki służby zdrowia i pozwalają na wykonanie wszystkich badań RTG. W przypadku stosowania wysokoczułych detektorów cyfrowych ze scyntylatorem z jodku cezu (CsI) w trybie AEC, wykorzystywanie tak dużych zakresów jak 800 mAs nie jest potrzebne, a wręcz może być szkodliwe dla detektorów i przez aparat jest zazwyczaj blokowane.  Taka sytuacja ma miejsce w oferowanym przez Spółkę aparacie RTG. Oferowany aparat blokuje wartość mAs powyżej 500 mAs i nie wyświetla na konsoli technika. Zgodnie z certyfikatem producenta oferowany przez Spółkę aparat RTG został wyprodukowany z zachowaniem pełnej kompatybilności podstawowych elementów aparatu, w tym generatora i lampy RTG w celu uzyskania optymalnych parametrów pracy aparatu. W związku z powyższym Spółka wnosi o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z generatorem, gdzie maksymalna wartość mAs wynosi 500 mAs.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 78

Załącznik nr 6A, V   Uniwersalny stół diagnostyczny, pkt 36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, którego zakres badania pacjenta bez przemieszczania go względem blatu (zakres wynikający z ruchu szuflady na detektor oraz blatu stołu) wynosi 164,8 cm? Różnica jest nieznaczna.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 79

Załącznik nr 6A, V   Uniwersalny stół diagnostyczny, pkt 47

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, którego minimalna wysokość blatu od podłogi wynosi 56,5 cm? Różnica jest nieznaczna i w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności pracy technika.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 80

Załącznik nr 6A, V   Uniwersalny stół diagnostyczny, pkt 48

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, którego maksymalna wysokość blatu od podłogi wynosi 90 cm? Różnica jest nieznaczna i w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności pracy technika.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 81

Załącznik nr 6A, V   Uniwersalny stół diagnostyczny, pkt 49

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG wyposażony w stół pacjenta                     o pochłanialności blatu 0,79 mm Al.? Proponowana wartość odbiega w niewielkim stopniu                                      od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie pracy użytkownika, a tym samym na jakość uzyskiwanych ekspozycji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 82

Załącznik nr 6A, VI    Statyw do zdjęć odległościowych, pkt 60

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG wyposażony w statyw do zdjęć odległościowych o pochłanialności płyty 0,72 mm Al.? Przy wartościach ekwiwalentu pochłaniania płyty pacjenta poniżej 1,0 mm Al tłumienie wiązki promieniowania jest pomijalne i nie ma żadnego znaczenia dla jakości zdjęć i bezpieczeństwa pacjenta.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 83

Załącznik nr 6A, VI    Statyw do zdjęć odległościowych, pkt 61

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, gdzie odległość płyta statywu-powierzchnia detektora wynosi 5,5 cm? Różnica jest niewielka i nie ma wpływu na jego funkcjonalność.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 84

Załącznik nr 6A, VIII     Detektor przenośny, bezprzewodowy do stołu I poza nim– 1 szt, pkt 75

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, bez dodatkowej osłony detektora do zdjęć pod obciążeniem (pacjent stojący)? Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji), jaki zamierzamy zaproponować wynosi 400 kg i tego typu osłona jest całkowicie niepotrzebna.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 85

Załącznik nr 6A, VIII     Detektor przenośny, bezprzewodowy do stołu I poza nim– 1 szt, pkt 79

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, bez tego rozwiązania? Wymagana funkcjonalność narusza przepisy wolnej konkurencji i wskazuje na jednego dostawcę.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 86

Załącznik nr 6A, X      INNE FUNKCJONALNOŚCI i WYMAGANIA, pkt 100

Spółka prosi o wskazanie, czy integracja z systemem RIS/PACS ma odbyć się na koszt Wykonawcy czy Zamawiającego. Prosimy o doprecyzowanie, czy Wykonawca powinien wziąć te koszty na siebie czy też Zamawiający dostarczy gotowe licencje. W przypadku, kiedy całość integracji łącznie z licencjami od producenta PACS/RIS ma zostać po stronie Wykonawcy, kluczowa jest informacja o dostawcy systemu PACS/RIS. W innym przypadku niemożliwe jest oszacowanie kosztów integracji. Prosimy zatem o podanie producenta systemu RIS/PACS lub o informację, że Zamawiający koszty niezbędnych licencji ze strony serwera RIS/PACS bierze na siebie.

Odpowiedź: Wszystkie koszy w tym zakresie ponosi Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny. Oprogramowanie - Synektik S.A .

Pytanie 87

SIWZ, pkt 4.1

Spółka prosi o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie aparatu jest to stronie Zamawiającego, a Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację dotyczącą aparatu rtg.

Odpowiedź:  Nie  - uzyskanie pozwolenia jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 88

SIWZ, pkt 4.1

Spółka prosi o potwierdzenie, że dostosowanie pracowni rtg, w której ma być zainstalowany aparat rtg jest po stronie Zamawiającego. W przypadku negatywnej odpowiedzi, Spółka prosi o wskazanie zakresu adaptacji pomieszczenia i tym samym na udzielenie odpowiedzi na pytania:

-jaki aparat RTG wraz z jakim wyposażeniem ma zostać zdemontowany?

-czy istniejący system wentylacji obsługujący dedykowaną pracownię jest sprawny i zapewni wymaganą odpowiednimi przepisami krotność wymiany powietrza?

-Spółka prosi o podanie typu i nośności stropów nad i pod pracownią RTG.

-Spółka prosi o podanie co znajduje się w pomieszczeniach nad i pod pracownią RTG.

-czy wykonanie elektrycznej instalacji zasilania aparatu wraz ze skrzynką zasilania aparatu RTG jest  do wykonania przez Wykonawcę? Jakie jest aktualne zasilanie?

-Spółka prosi o podanie czy adaptacja pomieszczenia ma obejmować: wymianę całej wykładziny, pomalowanie pomieszczenia, wykonanie kanałów kablowych.

-Spółka prosi o podanie wymiarów pomieszczenia w tym jego wysokości.

Spółka prosi o udostępnienie na stronie zamawiającego aktualnego projektu osłon stałych.

Odpowiedź: Dostosowanie jest po stronie Wykonawcy.

-	aparat , który ma zostać zdemontowany to Mercury 332 z 2003 r. plus skaner cyfrowy DirectView CR.

- Tak, istniejący system wentylacji obsługujący dedykowaną pracownię jest sprawny i zapewni wymaganą odpowiednimi przepisami krotność wymiany powietrza.

- Płyty stropowe na bazie pustaków Akermana o wysokości 22 cm, z płytą betonową o grubości 40 cm. Płyty z betonu B-25 zbrojone stalą A-II (zbrojenie sąsiednich płyt spawane na montażu w celu uzyskania ciągłości płyt). Do niniejszego pytania w załączeniu skan obciążenia stropu Pracowni RTG.

- Nad pracownią RTG znajduje się sala chorych Oddziału Wewnętrznego, pod pracownią RTG znajdują się dwa pomieszczenia tj. serwerownia i pomieszczenie magazynowe.

-  Tak, wykonanie elektrycznej instalacji zasilania aparatu wraz ze skrzynką zasilania aparatu RTG jest  do wykonania przez Wykonawcę. Aktualne zasilanie aparatu RTG z rozdzielni oddzielnym obwodem kabel 5x25 do szafy rozdzielczej usytuowanej w ścianie na zewnątrz pomieszczenia RTG. Zasilanie z szafy rozdzielczej do aparatu kablem 5x16.

- Tak, adaptacja pomieszczenia ma obejmować: wymianę całej wykładziny, pomalowanie pomieszczenia, wykonanie kanałów kablowych.

- Sala RTG – 38,3 m2 powierzchni, wysokość 3,10 m. sterownia 7,2 m2, kabiny 2 szt. po 2,5 m2, wc 2,3 m2, magazyn 3 m2.

Zamawiający nie posiada aktualnego projektu osłon stałych.

Pytanie 89

SIWZ, pkt 8.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia o dodatkowe 2 tygodnie? Prośba podyktowana jest faktem, iż przedmiot zamówienia charakteryzuje się dedykowaną pod wymogi Zamawiającego konfiguracją, nie jest w związku z tym seryjnym produktem dostępnym z bieżącej linii produkcyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody gdyż termin wykonania jest terminem punktowanym.

Pytanie 90

Dotyczy treści umowy w § 3 pkt 7

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin, w dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 91

Dotyczy treści umowy w § 3 pkt 8

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy do 7 dni roboczych.

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależny jest od typu sprzętu i rodzaju uszkodzenia.

Gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennej od producenta, czas naprawy przedłuża się o czas sprowadzenia danej części z zagranicy (transport), co w przypadku poczty kurierskiej trwa 2-3 dni robocze.

Zgodnie z umową za nieterminową naprawę Wykonawcy grożą kary umowne za każdy dzień opóźnienia.

W związku z tym prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez uwzględnienie ww. propozycji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 92

Dotyczy treści umowy w § 7 pkt 1 lit. a) i b)

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% licząc od wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach jw. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Zwracamy uwagę, iż kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 93

Dotyczy treści umowy w § 7 pkt 1 lit. e)

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umowy brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 94

Czy zapisy w umowie, między innymi w § 1 pkt 3, w § 4 pkt 5, w § 5 pkt 2 i 5, w § dotyczą zadania nr 1?

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów w umowie dotyczących poszczególnych zadań.

Odpowiedź: Zapisy są jednoznaczne i nie wymagają doprecyzowania.

Pytanie 95

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z mocą 2,2 kW?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 96

Prosimy o wykreślenie punktu 2 z SIWZ, który w znaczy sposób ogranicza konkurencję 
do jednego wykonawcy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wykreśli.

Pytanie 97

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat 40- 100 kV ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 98

Prosimy o wykreślenie punktu 7 z SIWZ, który w znaczy sposób ogranicza konkurencję 
do jednego wykonawcy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wykreśli.

Pytanie 99

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z pojemnością cieplną anody 50 kHU?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 100

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z pojemnością cieplną kołpaka 1140 kHU?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 101

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z głębokością 68 cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 102

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ze zmotoryzowanym przesuwem pionowym 
50 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 103

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z odległością SID 97 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 104

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z obrotem wokół osi pionowej +/- 10 stopni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 105  Dotyczy zał. nr 1, Umowa, §3 ust. 10

Czy Zamawiający potwierdza, że § 3 ust. 10 wzoru umowy w brzmieniu „10. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres 10 lat.” oznacza, że w okresie pogwarancyjnym serwis aparatu ma być zapewniony w tym sensie, że będzie podmiot na rynku zajmujący się działalnością serwisową oraz będą dostępne w tym terminie części zamienne. Nie jest zaś intencją Zamawiającego uzyskanie od Wykonawców w cenie oferty usług serwisowych w okresie pogwarancyjnym przez okres do 10 lat od zawarcia umowy.

Odpowiedź: Minimalny okres rękojmi i gwarancji to 24 miesiące a okres na jaki będzie obowiązywał serwis jest uzależnione od deklaracji wykonawcy w kryterium punktowym które będzie oceniane po złożeniu oferty. Bez względu na serwis Wykonawca ma zapewnić dostęp do części i serwisu przez okres 10 lat.

Pytanie 106   Dotyczy zał. nr 1, Umowa, §5 ust. 3

Wzór umowy w § 5 ust. 3 wprowadza warunek dochowania 14-dniowego terminu płatności polegający na udostępnieniu środków finansowych Zamawiającemu przez Powiat Pińczowski. Jaki będzie termin płatności ceny w przypadku, jeżeli warunek się nie spełni, tj. Powiat Pińczowski nie przekaże środków finansowych tak, aby 14-dniowy termin mógł zostać dochowany?

Odpowiedź: Patrz odpowiedzi jak wcześniej.

Pytanie 107  Dotyczy zał. nr 1, Umowa, §7 ust. 2

Czy Zamawiający rozważy zmianę § 7 ust. 2 wzoru umowy w ten sposób, aby odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy na podstawie i w związku z umową była ograniczona, poprzez dodanie kolejnego zdania w następującym brzmieniu:?

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto.”

UZASADNIENIE:

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o skomplikowane rozwiązania technologiczne kluczowa jest możliwość oszacowania ryzyka związana z daną transakcją. Przy braku ograniczenia odpowiedzialności nie jest możliwa rozsądna ocena potencjalnych ryzyk związanych z zawarciem umowy. W oparciu o zasady kodeksu cywilnego, wysokość potencjalnego odszkodowania jest teoretycznie nieograniczona i może, przy niesprzyjającym splocie okoliczności, osiągnąć poziom wielokrotnie wyższy niż wartość danej transakcji.

Ograniczanie odpowiedzialności stron umowy w relacjach między przedsiębiorcami jest od dawna standardem rynkowym. Przy zastosowaniu reżimu kodeksowego łączącego się z nieograniczoną odpowiedzialnością za szkodę, niewykluczona jest znaczna dysproporcja pomiędzy wartością transakcji a szkodą.

Z uwagi na ryzyka technologiczne nie można wykluczyć takiej wady technologicznej, która wbrew dotychczasowym doświadczeniom z produktami, mogłaby skutkować szkodą. Szkoda może również powstać (i głównie tak do niej dochodzi) w efekcie ludzkiego błędu. Pomimo stałych wysiłków usprawniających zarządzanie jakością, błędu wynikającego z ludzkiego zaniedbania nie da się w 100% wykluczyć.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 108   Dotyczy zał. nr 1, Umowa, §5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie części zapisu: „…pod warunkiem przekazania Zamawiającemu środków finansowych na zakup przez Powiat Pińczowski”?

Uzasadnienie: Realizacja płatności pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą, nie powinna być zależna od uzyskania środków przez Zamawiającego od podmiotów zewnętrznych, w przypadku negatywnej odpowiedzi, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie warunków płatności w sytuacji nieuzyskania środków finansowych od Powiatu Pińczowskiego.

Odpowiedź: Patrz odpowiedzi udzielone wcześniej.

Pytanie 109  Dotyczy zapisów SIWZ, pkt 4.1, zadanie nr 1

Celem przygotowania oferty, pozostającej w zgodzie z przepisami prawno – podatkowymi, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie stawki VAT, określenie stawki VAT na fakturze, a jednocześnie prosimy Zamawiającego aby zgodził się wystawić  Wykonawcy oświadczenie, że sprzęt medyczny stanowiący przedmiot odkupu podlega generalnemu zwolnieniu z VAT  lub oświadczenia o tym, że podlega opodatkowaniu 8%. – według załączonego wzoru.

Uzasadnienie: Oświadczenie będzie niezbędne Wykonawcy w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego.

Odpowiedź: Z uwagi na posiadanie różnych interpretacji indywidualnych podatkowych Zamawiający nie jest upoważniony do określenia stawki podatku VAT.

Pytanie 110  Dotyczy zał. nr 1, Umowa, §7

Prosimy Zamawiającego o obniżenie kar umownych z 0,5% na 0,2%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina