Pińczów dnia, 16.11.2017 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/7/11/2017 zakup i dostawa sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 14.11.2017 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 14.11.2017 r.

- Dot. Pakiet 1. Załącznik nr 2.

- Ad. 11

- Czy Zamawiający dopuści świetlną sygnalizację alarmów widoczną tylko z przodu monitora?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści ustawianie pauzy alarmu na 1, 2, 3 minuty lub na stałe?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści 5 stopniową regulację głośności alarmu?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Ad. 16

- Czy Zamawiający dopuści szerokość papieru 48 mm?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Ad. 23

- Czy Zamawiający dopuści klasyfikację 16 rodzajów zaburzeń rytmu?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Ad. 30

- Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie krzywej dynamicznej, bez wyboru „krzywa lub wypelnienie”?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Ad. 31

- Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy saturacji 1-100%?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści dokładność dla dorosłych i dzieci +/- 3%, a dla noworodków +/- 4%? Takie dokładności są deklarowane dla modułu pomiarowego SpO2 firmy Nellcor.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Ad. 32

- Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy 20 – 300 bpm, deklarowany dla modułu pomiarowego SpO2 firmy Nellcor.?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Ad. 35

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości wyposażenia w moduł SpO2 Masimo?

- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Ad. 49

- Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru CO2 +/-2 mmHg w zakresie od 0 mmHg do 40 mmHg i dokładność pomiaru tętna w całym zakresie +/-1 odd./min?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Ad. 52

- Czy Zamawiający dopuści zakres temperatur krwi 23 - 430C?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Ad. 56

- Czy Zamawiający dopuści przegląd ostatnich 720 grup wyników pomiaru NIBP?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski