Pińczów dnia, 25.10.2016 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego zakup i dostawa Respiratora stacjonarnego dla dorosłych

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 21 i 24.10.2016 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Zapytania ofertowego.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 21 i 24.10.2016 r.

- dot. załącznik nr 2 – parametry techniczne

- Pytanie 1, dot. pkt 13

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie najwyższej klasy respiratora z zasilaniem akumulatorowym na min 30 minut pracy przy wszystkich trybach i zakresach parametrów z możliwością rozbudowy o moduł baterii zapewniający dodatkowo 3 godziny niezależnego zasilania?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 2, dot. pkt. 28,

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie najwyższej klasy respiratora, którego wyzwalanie oddechu przepływem regulowane jest w zakresie 0,2-15 l/min.

- Różnica ta jest praktycznie niezauważalna w codziennej pracy.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pytanie 3, dot. pkt. 29,

- Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator wyposażony w najnowocześniejszy wieloparametrowy, częściowo ciśnieniowy wyzwalacz oddechowy o stałej wartości czułości ciśnieniowej 0,2 cmH2O współpracujący z regulowanym wyzwalaczem przepływowym?

- Wyzwalacz ten jest wyposażony w automatyczną kompensację oraz adaptację do występujących przecieków. Zapobiega to artefaktom i występowaniu zjawiska autocyklu.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 4, dot. punktu 31

- Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator którego wyłączenie lub przełączenie w stan postoju ,,standby” możliwe jest wyłącznie po dwukrotnym świadomym potwierdzeniu tej komendy przez użytkownika?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pytanie 5, dot. pkt. 36,37,38,40,41,42

- Zamawiający w wyżej wymienionych punktach wskazuje dokładne wartości parametrów urządzenia bez żadnej tolerancji. Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie w tych punktach zakresów szerszych niż wymagane?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 6, dot. pkt. 63

- Czy Zamawiający dopuści respirator prezentujący uśrednioną wartość oporów płuc pacjenta dla całego cyklu oddechowego? Jednocześnie respirator mierzy opory wdechowe i wydechowe układu pacjenta w trakcie testu.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 7, dot. pkt. 69

- Czy Zamawiający dopuści respirator, w którym kilka najistotniejszych alarmów jest ustawiane przez operatora natomiast pozostała większość automatycznie

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 8, dot. pkt.85,

- Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator wyposażony w nebulizator pneumatyczny z napędem bezpośrednio z respiratora, z regulowanym czasem podawania leku w zakresie 5,10,15 lub 30 min o parametrze MMAD < 3,7 µm, gdzie 90% aerozolu jest wdychane przez pacjenta?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pytanie 9, dot. pkt. 96

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterki do 10 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 10, dot. pkt. 99,

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 7 dni roboczych?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

dot. załącznik nr 2 – parametry techniczne

Pytanie 1, dot. pkt 96

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterki do 10 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski